## Slide 1: Strömungsmechanik in der Medizin
Prof. Dr.-Ing. Leonid Goubergrits
PD Dr.-Ing. Ulrich Kertzscher
SoSe 2025

## Slide 2: Vorlesung 08
1. Teil Katheter-Druckwandler System
04.06.2025

## Slide 3: Zusammenfassung (Vorlesung 07 2. Teil)
Entdeckung des Blutkreislaufs
3 Gesetze des Druckes (Pascal, 17Jh.)
Erste Blutdruckmessungen (Hale, 18 Jh.)
Dynamik des Blutdruckes

## Slide 4
Blutdruckverlauf

## Slide 5: Messungenauigkeit
Golz und Gaule (1878)
Landois Hemautogram (1872)

## Slide 6: Moderne Katheter

## Slide 7: Katheter Spitzen

## Slide 8: Druckwandler
M. Gilbert, 2012
B. Braun, Schweiz

## Slide 9: Katheter-Druckwandler System

## Slide 10: Feder-Masse Schwingungssystem

## Slide 11: Vorlesung 02
Was verbindet diese zwei Beispiele?

## Slide 12: Eigenschwingung mit Resonanzfrequenz

## Slide 13: Lösung der Bewegungsgleichung

## Slide 14: Eigenfrequenz?
Warum ist Eigenfrequenz wichtig?

## Slide 15: Feder-Masse Beispiel

## Slide 16: Katheter-Druckwandler als Feder-Masse System

## Slide 17
Katheter-Druckwandler als Feder-Masse System
K = A2/E

## Slide 18
Katheter-Druckwandler als Feder-Masse System
M = MDruckwandler + ML
ML = r a L
fr=0,122*d*(E/L*r)-0,5

## Slide 19: Fourier Analyse

## Slide 20: Blutdruckkurve

## Slide 21: Reale Druckwandler System: Dämpfung

## Slide 22: Dämpfung
Dp*A=R*dx/dt (F=m*a Reibungsverlust)

## Slide 23: Dämpfung

## Slide 24: Dämpfung und Eigenfrequenz
Alain F Kalmar, Thesis 2003

## Slide 25: Katheter-Druckwandler System Problemlösung

## Slide 26: Zusammenfassung
Katheter-Druckwandler System = Feder-Masse Schwingungssystem
Eigenfrequenz
Dämpfung
Eigenfrequenz-Dämpfung Optimum

## Slide 27: FRAGEN?