## Slide 1: Strömungsmechanik in der Medizin
Prof. Dr.-Ing. Leonid Goubergrits
PD Dr.-Ing. Ulrich Kertzscher
SoSe 2025

## Slide 2: Vorlesung 11
2. Teil Kap. 4 Geschwindigkeitsmessung
25.06.2025

## Slide 3: Zusammenfassung Vorlesung 8
Grundlagen des Schalls
Dopplereffekt
Laufzeitmessung
Dopplerverfahren
Piezoelektrizität

## Slide 4: Vom Druck abgeleitete Methoden zur Blutflussmessung (Kap. 3.6)
Hagen-Poiseuille-Gesetz
Volumenstrom
R: Radius
: Viskosität
: Druckdifferenz
: Länge
gilt unter folgenden Voraussetzungen:
gerade, kreisförmige Rohre mit starren Wänden
vollentwickelte, laminare und stationäre Strömungen
newtonsche Fluide
Dualkatheter mit 2 seitlichen Öffnungen
Notes: "Geben Sie hier eine Formel ein."Die bekannten Meßgeräte der technischen Strömungsmessung zur Messung des Staudruckes und des dynamischen Druckes können verwendet werden. Also Pitotrohr, Prandtlrohr, Rotameter usw.
Fast nicht mehr verwendet.
Angewendet wird aber der sogenannte Doppelkatheter, mit zwei seitlichen Öffnungen, die um einige Zentimeter versetzt sind. Damit wird Druckdifferenz zwischen den beiden Punkten bestimmt. Wie folgt daraus der Volumenstrom? Bleibt die Viskosität des Blutes und der Gefäßradius über den Abstand der beiden Meßpunkte konstant, kann über das Hagen-Poisseuillsche Gesetz der Fluß ermittelt werden.
Volumenstrom=p*R4/8*h (-Dp/Dx) Was sind Voraussetzungen für Anwendung des Hagen Poisseille Gesetz? Erfüllt in Blutgefäß?
1. Die Strömung ist laminar und vollentwickelt. Die Strömung im Kreislauf ist zwar bis auf wenige Ausnahmen laminar aber in und hinter Verzweigungen sowie in Krümmungen ist die Strömung nicht vollentwickelt.
2. Die Strömung ist stationär. Die Bedingung ist in Arterien nicht erfüllt, da sie pulsatil durchströmt werden.
3. Das Gefäß ist kreisförmig, gerade und besitzt starre Wände. Die meisten Arterien sind kreisförmig, besitzen aber elastische Wände. Bei Venen ist der Querschnitt häufig elliptisch, dafür spielt die Verformbarkeit eine untergeordnete Rolle. Gerade sind beide nicht.
4. Das strömende Fluid ist newtonisch. Unterhalb einer Scherrate von 100s-1 ist die Viskosität von Blut von der Scherrate abhängig. Da die Scherrate im Kreislauf zwischen 0 und 1000-1 liegt, ist diese Voraussetzung nicht immer erfüllt.
Geschwindigkeit natürlich auch ermittelbar, falls Querschnitt bekannt.
Nicht sehr genaues Verfahren. Vorteil: bei Herzkathetisierung keine zusätzliche Belastung des Patienten.

## Slide 5: Flussmessung versus Geschwindigkeitsmessung
Flussmessung: Ausgangssignal proportional zum Gesamtvolumen, das durch Gefäß in einer bestimmten Zeit fließt (unabhängig vom Geschwindigkeitsprofil)
Geschwindigkeitsmessung: Ausgangssignal proportional zur Geschwindigkeit, die gerade die Messsonde passiert (im idealen Fall an einem Punkt)

## Slide 6: Thermische Geschwindigkeitssonden (Kap. 4.1)
Thermistoren Beispiele
Messsonde mit Thermistoren
Temperaturabhängigkeit des Widerstandes
Thermistor
Messung des konvektiven Kühlens eines erhitzten Sensors

## Slide 7: Thermische Geschwindigkeitssonden
Varianten von thermischen Geschwindigkeitssonden
(a) Der geschwindigkeitsempfindliche Thermistor Ru ist der Strömung (von rechts nach links) ausgesetzt. Der temperaturkompensierende Thermistor Rt befindet sich in der Sonde. (b) Die vor und nach Ru befestigten Thermistoren werden von Ru erhitzt oder nicht erhitzt. Daraus ergibt sich die Strömungsrichtung. (c) Anhand von Ru1 und Ru2 kann auch die Strömungsrichtung bestimmt werden.

## Slide 8: Thermische Geschwindigkeitssonden
links: gebogener Katheter
rechts: Katheter mit elastischen Elementen, die den Katheter in der Gefäßmitte halten
Möglichkeiten zur Positionierung des Katheters im Gefäß

## Slide 9: Thermische Geschwindigkeitssonden
Heißfilmsonden mit geringer Wärmekapazität

## Slide 10: Thermische Geschwindigkeitssonden
Nachteile
Es ist nötig zu kalibrieren wegen
  der Temperaturabhängigkeit (falls kein temperaturkompensierender Thermistor verwendet wird)
  der Abhängigkeit von der Blutzusammensetzung (Hämatokrit)
2. Radialgeschwindigkeit verfälscht die Messung
3. Radialschwingungen des Katheters verfälschen die Messungen
Einsatzgebiete
dynamische Messung des Strömungsprofils
Detektion von Rückströmungen
Messung der Turbulenz
Strömungsgeschwindigkeit in Lungen

## Slide 11: Elektromagnetische Methode zur Geschwindigkeitsmessung (Kap. 4.2)
Die Spule generiert magnetische Feldlinien, die senkrecht zu den elektrischen Feldlinien sind.
Magnetfeld ist um Sonde konzentriert -> dortige Strömung wird übergewichtet
nur für große Gefäße geeignet
Nachteil: Position des Sonde im Gefäß schlecht bestimmbar

## Slide 12: Elektromagnetische Methode zur Geschwindigkeitsmessung
Aortenklappe: oben regelrecht, unten insuffizient
Geschwindigkeitsmessung: Sonde kurz vor Aortenklappe
Zeit
Geschwindigkeit
Systole
Diastole
Diastole mit Rückfluss
Bestimmung des Leckflusses

## Slide 13: Ultraschallmethode zur Geschwindigkeitsmessung (Kap. 4.3)
intravaskuläre Messung
Ultraschallsignal wird von Blutkörperchen reflektiert
Sender = Empfänger (Piezokristall)
Empfangssignal (Spannung) ist Maß für Geschwindigkeit der Blutkörperchen

## Slide 14: Ultraschallmethode zur Geschwindigkeitsmessung
Sender/ Empfänger
Rote Blutzelle
v
Blutgefäß
gepulstes Verfahren, intravaskulär
aus der Frequenzänderung : Geschwindigkeit
aus der Laufzeit der Ultraschallimpulse : Ortsinformation
Bestimmung des Geschwindigkeitsprofils möglich, aber hoher Rechenaufwand
Frequenzverschiebung
: Empfangsfrequenz
Sendefrequenz
v: Geschwindigkeit
: Winkel zwischen Teilchenbahn
und Schallbahn
c: Schallgeschwindigkeit
Laufzeit
l: Abstand zwischen Sender und Blutzelle
l

## Slide 15
Ruhe: Schwere Muskelarbeit:
O2 -Bedarf: 260 ml O2/min 3100 ml O2/min
Herzzeitvolumen: 5,8 l/min 22,3 l/min
-Wie wird höheres HZV erreicht?:
Schlagvolumenerhöhung: z.B. 91 ml 128 ml
Pulsfrequenzerhöhung: z.B. 64/min 174/min
-Rest des O2 -Bedarfs?:
Wie stellt Körper erhöhten Bedarf an Sauerstoff bereit?
x 12
x 3,8
arteriovenöse O2-Differenz: 45 ml/l Blut 140 ml/l Blut
-> dem Blut wird mehr O2 entzogen/ mehr O2 in den Zellen
x 3,1

## Slide 16: Zusammenfassung
Elektromagnetische Methode zur Blutflussmessung
Angiografische Methode zur Blutflussmessung
Kapillarflussmessung
Thermische Geschwindigkeitssonden
Elektromagnetische Methode zur Geschwindigkeitsmessung
Ultraschallmethoden zur Geschwindigkeitsmessung
Vom Druck abgeleitete Methoden zur Flussmessung

## Slide 17: Bildquellen
Folie 04 https://www.researchgate.net/profile/Meseret_Teferra/publication/315767379/figure/fig5/AS:670463369940999@1536862332285/Schematic-of- electromagnetic-blood-flow-probe-consisting-of-an-electromagnet-a-coil-and.jpg
Folie 07 https://www.pgdiakonie.de/evangelisches-krankenhaus-hubertus/kliniken-einrichtungen/klinik-fuer-gefaesschirurgie-und-endovaskulaere- therapie/schwerpunkt-durchblutungsstoerungen-der-beine/
Folie 08 https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/dachau/unser-angebot/unsere-fachbereiche-und-zentren/neuroradiologie/angiografie/
Folie 09 https://www.herz-praxis.ch/index.php/behandlungen/ballondilatation-stent
https://www.qunomedical.com/de/kardiovaskulaere-eingriffe/perkutane-transluminale-koronarangioplastie
Folie 13 https://imds.nl/wp-content/uploads/2019/09/ReCrossProduct2019.png
Folie 15 https://www.littelfuse.de/sdorigin-savvis/products/temperature-sensors/leaded-thermistors/interchangeable-thermistors/standard-precision- ps/ps102j2.aspx
https://www.digikey.com/en/maker/projects/how-to-measure-temperature-with-an-ntc-thermistor/4a4b326095f144029df7f2eca589ca54
https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-of-the-thermal-diffusion-probe-TDP-depicting-the-active-thermistor-at_fig7_8688286
Folie 21 https://journals.physiology.org/doi/pdf/10.1152/jappl.1967.23.3.403
https://mydoctor.kaiserpermanente.org/ncal/article/aortic-regurgitation-109586
https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/herz-und-gef%C3%A4%C3%9Fchirurgie/behandlungsangebot/index.html