## Slide 1: Strömungsmechanik in der Medizin I/II
Prof. Dr.-Ing. Leonid Goubergrits
PD Dr.-Ing. Ulrich Kertzscher
SoSe 2025

## Slide 2: Vorlesung 12
1. Teil: Rest Blutflussmessung, Blutgeschwindigkeitsmessung
2.7.2025

## Slide 3: Zusammenfassung VL 10
Grundlagen des Schalls
Laufzeitmessung
Dopplerverfahren
Angiografische Methode zur Blutflussmessung
Kapillarflussmessung
Verdünnungsmethoden zur Blutflussmessung
Elektromagnetische Methode zur Blutflussmessung

## Slide 4: Vom Druck abgeleitete Methoden zur Blutflussmessung (Kap. 3.6)
Dualkatheter mit 2 seitlichen Öffnungen
Notes: "Geben Sie hier eine Formel ein."Die bekannten Meßgeräte der technischen Strömungsmessung zur Messung des Staudruckes und des dynamischen Druckes können verwendet werden. Also Pitotrohr, Prandtlrohr, Rotameter usw.
Fast nicht mehr verwendet.
Angewendet wird aber der sogenannte Doppelkatheter, mit zwei seitlichen Öffnungen, die um einige Zentimeter versetzt sind. Damit wird Druckdifferenz zwischen den beiden Punkten bestimmt. Wie folgt daraus der Volumenstrom? Bleibt die Viskosität des Blutes und der Gefäßradius über den Abstand der beiden Meßpunkte konstant, kann über das Hagen-Poisseuillsche Gesetz der Fluß ermittelt werden.
Volumenstrom=p*R4/8*h (-Dp/Dx) Was sind Voraussetzungen für Anwendung des Hagen Poisseille Gesetz? Erfüllt in Blutgefäß?
1. Die Strömung ist laminar und vollentwickelt. Die Strömung im Kreislauf ist zwar bis auf wenige Ausnahmen laminar aber in und hinter Verzweigungen sowie in Krümmungen ist die Strömung nicht vollentwickelt.
2. Die Strömung ist stationär. Die Bedingung ist in Arterien nicht erfüllt, da sie pulsatil durchströmt werden.
3. Das Gefäß ist kreisförmig, gerade und besitzt starre Wände. Die meisten Arterien sind kreisförmig, besitzen aber elastische Wände. Bei Venen ist der Querschnitt häufig elliptisch, dafür spielt die Verformbarkeit eine untergeordnete Rolle. Gerade sind beide nicht.
4. Das strömende Fluid ist newtonisch. Unterhalb einer Scherrate von 100s-1 ist die Viskosität von Blut von der Scherrate abhängig. Da die Scherrate im Kreislauf zwischen 0 und 1000-1 liegt, ist diese Voraussetzung nicht immer erfüllt.
Geschwindigkeit natürlich auch ermittelbar, falls Querschnitt bekannt.
Nicht sehr genaues Verfahren. Vorteil: bei Herzkathetisierung keine zusätzliche Belastung des Patienten.

## Slide 5: Vom Druck abgeleitete Methoden zur Blutflussmessung (Kap. 3.6)
Hagen-Poiseuille-Gesetz
Volumenstrom
R: Radius
: Viskosität
: Druckdifferenz
: Länge
Dualkatheter mit 2 seitlichen Öffnungen

## Slide 6: Vom Druck abgeleitete Methoden zur Blutflussmessung (Kap. 3.6)
Hagen-Poiseuille-Gesetz
Volumenstrom
R: Radius
: Viskosität
: Druckdifferenz
: Länge
gilt unter folgenden Voraussetzungen:
gerade, kreisförmige Rohre mit starren Wänden
Vollentwickelte laminare und stationäre Strömungen
newtonsche Fluide
Dualkatheter mit 2 seitlichen Öffnungen

## Slide 7: Flussmessung versus Geschwindigkeitsmessung
Flussmessung: Ausgangssignal proportional zum Gesamtvolumen, das durch Gefäß in einer bestimmten Zeit fließt (unabhängig vom Geschwindigkeitsprofil)
Geschwindigkeitsmessung: Ausgangssignal proportional zur Geschwindigkeit, die gerade die Messsonde passiert (im idealen Fall an einem Punkt)

## Slide 8: Thermische Geschwindigkeitssonden (Kap. 4.1)
Thermistoren Beispiele
Messsonde mit Thermistoren
Temperaturabhängigkeit des Widerstandes
Thermistor
Messung des konvektiven Kühlens eines erhitzten Sensors

## Slide 9: Thermische Geschwindigkeitssonden
Varianten von thermischen Geschwindigkeitssonden
(a) Der geschwindigkeitsempfindliche Thermistor Ru ist der Strömung (von rechts nach links) ausgesetzt. Der temperaturkompensierende Thermistor Rt befindet sich in der Sonde. (b) Die vor und nach Ru befestigten Thermistoren werden von Ru erhitzt oder nicht erhitzt. Daraus ergibt sich die Strömungsrichtung. (c) Anhand von Ru1 und Ru2 kann auch die Strömungsrichtung bestimmt werden.

## Slide 10: Thermische Geschwindigkeitssonden
links: gebogener Katheter
rechts: Katheter mit elastischen Elementen, die den Katheter in der Gefäßmitte halten
Möglichkeiten zur Positionierung des Katheters im Gefäß

## Slide 11: Thermische Geschwindigkeitssonden
Heißfilmsonden mit geringer Wärmekapazität

## Slide 12: Thermische Geschwindigkeitssonden
Nachteile
Es ist nötig zu kalibrieren wegen
  der Temperaturabhängigkeit (falls kein temperaturkompensierender Thermistor verwendet wird)
  der Abhängigkeit von der Blutzusammensetzung (Hämatokrit)
2. Radialgeschwindigkeit verfälscht die Messung
3. Radialschwingungen des Katheters verfälschen die Messungen
Einsatzgebiete
dynamische Messung des Strömungsprofils
Detektion von Rückströmungen
Messung der Turbulenz
Strömungsgeschwindigkeit in Lungen

## Slide 13: Elektromagnetische Methode zur Geschwindigkeitsmessung (Kap. 4.2)
Die Spule generiert magnetische Feldlinien, die senkrecht zu den elektrischen Feldlinien sind.
Magnetfeld ist um Sonde konzentriert -> dortige Strömung wird übergewichtet
nur für große Gefäße geeignet
Nachteil: Position des Sonde im Gefäß schlecht bestimmbar

## Slide 14: Elektromagnetische Methode zur Geschwindigkeitsmessung
Aortenklappe: oben regelrecht, unten insuffizient
Geschwindigkeitsmessung: Sonde kurz vor Aortenklappe
Zeit
Geschwindigkeit
Systole
Diastole
Diastole mit Rückfluss
Bestimmung des Leckflusses

## Slide 15: Ultraschallmethode zur Geschwindigkeitsmessung (Kap. 4.3)
intravaskuläre Messung
Gepulstes Ultraschallsignal wird von Blutkörperchen reflektiert
Sender = Empfänger (Piezokristall)
Frequenzverschiebung ist Maß für Geschwindigkeit der Blutkörperchen

## Slide 16: Ultraschallmethode zur Geschwindigkeitsmessung
Sender/ Empfänger
Rote Blutzelle
v
Blutgefäß
gepulstes Verfahren, intravaskulär
aus der Frequenzänderung : Geschwindigkeit
aus der Laufzeit der Ultraschallimpulse : Ortsinformation
Bestimmung des Geschwindigkeitsprofils möglich, aber hoher Rechenaufwand
Frequenzverschiebung
: Empfangsfrequenz
Sendefrequenz
v: Geschwindigkeit
: Winkel zwischen Teilchenbahn
und Schallbahn
c: Schallgeschwindigkeit
Laufzeit
l: Abstand zwischen Sender und Blutzelle
l

## Slide 17: Zusammenfassung VL 12, 1. Teil
Thermische Geschwindigkeitssonden
Elektromagnetische Methode zur Geschwindigkeitsmessung
Ultraschallmethoden zur Geschwindigkeitsmessung
Vom Druck abgeleitete Methoden zur Flussmessung

## Slide 18: Vorlesung 12
2. Teil: Phonokardiographie, Beginn Bildgebung
2.7.2025

## Slide 19
Phonokardiographie
https://medlexi.de/Herzger%C3%A4usche

## Slide 20
Phonokardiographie

## Slide 21
Stethoskop: René Théophile Hyacinthe Laënnec
1781 - 1826
https://de.wikipedia.org/wiki/Stethoskop
https://de.wikipedia.org/wiki/Stethoskop

## Slide 22: Stethoskop

## Slide 23
Stethoskop
- Verbesserte ANR (Ambient Noise Reduction) - bessere Verstärkung als bei den besten akustischen Stethoskopen - Möglichkeit der Aufzeichnung und Übermittlung

## Slide 24
Phonokardiographie
https://medlexi.de/Herzger%C3%A4usche

## Slide 25
Phonokardiographie: Erstes Herzgeräusch
Normale Herzgeräusche

## Slide 26
Phonokardiographie: Auswurfgeräusche
https://www.jacc.org/doi/full/10.1016/j.jcmg.2018.10.034
Aortenstenosegeräusch

## Slide 27
Phonokardiographie: Zweites Herzgeräusch

## Slide 28
Phonokardiographie: Drittes Herzgeräusch

## Slide 29
Phonokardiographie: Vierte Herzgeräusch

## Slide 31
Klappengeräusche
I II
III IV
V

## Slide 32
Herzgeräusche

## Slide 33
Herzunterstützungssysteme
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-57385-9_11
TCI normal TCI defekt

## Slide 34
DarmGeräusche
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Klinik-fuer-Allgemein-Viszeral-Transplantations-Chirurgie/de/0600-fachgebiete/kolorektale/proktologie/MagenDarmTrakt/index.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-34730-6_13

## Slide 35
Darmgeräusche: mechanischer Ileus (Darmverschluss)
https://docplayer.org/23239763-Chronische-otitis-media.html

## Slide 36
Intestinale Geräusche: paralytische Ileus
https://medicafit.ru/bg/gastrointestinal-tract/ileus-symptoms-intestinal-obstruction-types-symptoms-and-treatment/
Notes: (11–59% gegen über 4% ohne)
Da durch die Diagnose mit einem Stethoskop weder Quantifizierung noch Lokalisation des auftretenden Problems möglich ist, wird bei Verdacht eine zusätzliche Untersuchung angeordnet. So werden z.B. beim Darmverschluss Röntgenaufnahmen gemacht, um Ort und Grad der Stenose festzustellen. Dies ist mit zusätzlichen Kosten und einer Belastung der Patienten verbunden.
Intestinale Geräusche entstehen bei der Passage des Speisebreis durch den Magen-Darm-Trakt. Es handelt sich um Schallereignisse, die mit einem Stethoskop bei Personen mit normaler Darmmotorik stets gehört werden können. Das Auftreten ist von unterschiedlicher Häufigkeit (einiger Ereignisse pro Sekunde bis einige Ereignisse pro Minute) und von unterschiedlicher Länge (einige Millisekunden bis einige Sekunden). Die Ereignisse sind auch von unterschiedlicher Stärke. In extremen Fällen sind sie mit bloßem Ohr wahrnehmbar – „Magenknurren“. Der Höreindruck ist unterschiedlich: “Pop, Klick, Stakkato Pop, rubbing noise, piping notes, gurgling explosions“ etc.
Die Analyse von Geräuschen zur Kontrolle der Funktion technischer und biologischer Systeme ist Stand der Technik [Birk et al., 1976]. Die Herstellung der Bezüge zwischen der Funktion des Verdauungstraktes und technisch gewonnenen Kenngrößen intestinaler Geräusche, also im technischen Sinne eine Frequenzanalyse, ist jedoch bisher ohne Erfolg geblieben [Spiegelberg, 1989].

## Slide 37
Lungengeräusche
1. Normal tracheal 2. Normal vesikulär 3. Pfeifen 4. Monophones Pfeifen 5. Knisterrasseln 6. Rauhes Rasseln 7. Rasselgeräusch 8. Stridor 9. Amphorisch 10. Bronchovesikulär 11. Bronchial 12. Lungenödem 13. Säugling 14. Reiben 15. Ägophonie (Ziegenmeckern) 16. Bronchophonie
Asthma, COPD
Bronchitis, Lungenödem
Herzschwäche
https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_sounds

## Slide 38: Kap. 6.1 Angiografie (Darstellung der Gefäßgeometrie mittels Röntgenverfahren)
Untersuchung von Blutgefäßen mittels Kontrastmittel und Röntgenstrahlung

## Slide 39: Röntgenstrahlung

## Slide 40: Röntgenstrahlung
Frequenz und Wellenlänge
verschiedener Strahlungsarten
Röntgenstrahlung
Wellenlänge: nm bis 10 nm
Frequenz: 3·1016 Hz bis 3·1021 Hz

## Slide 41: Röntgenstrahlung
Entstehung durch Auftreffen von Elektronen auf Materie
Intensitätsverteilung der Strahlung
https://www.gesundheit.de/sites/default/files/images/roche/pics/a33578.000-1_big.gif

## Slide 42: Erzeugung von Röntgenstrahlung
E=e*U
Röntgenröhre
Energie eines Elektrons
Härte der Strahlung abh. von der Spannung U (langwellig = „weich“)
Intensität ist proportional zum Strom I
e: Elementarladung
E: Energie
U: Spannung

## Slide 43: Absorption von Röntgenstrahlung
I0 : Anfangsintensität der Röntgenstrahlung
d: Dicke des durchstrahlten Materials
m: Röntgenabsorptionskoeffizient
Schwächungsgesetz
Schwächungsfaktoren

## Slide 44: Absorption von Röntgenstrahlung
Material | Blei | Kupfer | Jod | Zinn | Wasser | Luft
Röntgenabsorptions- koeffizient | 72,3/cm | 1,4/cm | 9,6/cm | 13,9/cm | 0,2/cm | 0,2*10-3/cm
Röntgenabsorptionskoeffizient für verschiedene
Stoffe bei einer Photonenenergie von E=100 keV
[Dan 70] [Sal 88]
relative Absorptionskoeffizienten von menschlichem Gewebe HU (Hounsfield-Unit)
Material | Röntgenabsorptions-koeffizient m
Blei | 72,3/ cm
Zinn | 13,9/ cm
Jod | 9,6/ cm
Kupfer | 1,4/ cm
Wasser | 0,2/ cm
Luft | 0,2 / cm
Material | Röntgenabsorptions-koeffizient m
Blei | 72,3/ cm
Zinn | 13,9/ cm
Jod | 9,6/ cm
Kupfer | 1,4/ cm
Wasser | 0,2/ cm
Luft | 

## Slide 45: Technik der Angiografie
Prinzipskizze eines Angiographiegerätes
Schematischer Aufbau einer Angiographie-Anlage

## Slide 46: Technik der Angiografie
Röntgenaufnahme eines Koronar- gefäßes mit Kontrastmittel
Aorta und Koronargefäße

## Slide 47: Technik der Angiografie
Bildhintergrund (wie z.B. Knochen oder Verkalkungen) wird mittels Rechenprogrammen subtrahiert
Aufnahme von Röntgenbildern (Negativbilder)
Aufnahme von Röntgenbildern mit Kontrastmittel (Gefäßbilder)
Subtraktion des Hintergrundes
digitale Subtraktionsangiografie (DSA)
1. 2. 3.
DSA der Hirnarterien
Prinzip der DSA
Kontrastmittelinjektion
Hirnarterien

## Slide 48: Technik der Angiografie: Arteriografie
Darstellung von Arterien
Anwendung:
z.B. Diagnose von Stenosen
Beispiel:
Koronar-Angiografie
Herzkranzgefäß mit Stenose
Sichtbarmachung einer Stenose in einer Koronararterie

## Slide 49: Technik der Angiografie: Venografie (Phlebografie)
Darstellung von Venen
Anwendung:
z.B. bei Thromboseverdacht
Beispiel:
Beinvenen
Kontrastmittelgabe in Beinvenen
vena poplitea
links: tiefe Beinvenenthrombose , rechts: rekanalisiert

## Slide 50: Technik der Angiografie: Lymphografie
Darstellung von Lymphgefäßen und -knoten
Anwendung (selten):
z.B. bei Verdacht auf Tumor
Beispiel:
Lymphknoten mit Tumor
Sarkom
(iliakale Lymphknoten)
Rückgang Sarkom nach Behandlung
(iliakale Lymphknoten)

## Slide 51: Technik der Angiografie: Darmröntgen

## Slide 52: Biplanare Angiografie
Gefäße werden gleichzeitig aus 2 Richtungen aufgenommen
Sichtbarmachung verdeckter Strukturen
erlaubt 3D-Rekonstruktion
Verschluss der linken A. carotis interna aus 2 Perspektiven
links: lateral (seitlich), rechts: a.p.(von vorn nach hinten)
Kopfarterien
Beispiel: Biplanare Angiografie des Gehirns

## Slide 53: Biplanare Angiografie
3D-Rekonstruktion der Gefäße aus biplanaren Angiographieaufnahmen durch Interpolation
posterior cerebral artery (PCA), Aneurysma
Angiogramme:
Aufnahmen aus
2 Richtungen
3D-Rekonstruktion
Prinzip der 3D-Rekonstruktion

## Slide 54: Kapitel 6.2 Computertomografie
Aufnahme Computertomografie: Eine Röntgenquelle und eine Röntgenzeile (Detektor) rotieren um den Patienten
Röntgenverfahren, bei dem durch Software Schichtbilder zu einem 3D-Bild zusammengesetzt werden
Rotation: Schichtbilderzeugung, Strukturen werden aus unterschiedlichen Richtungen durchleuchtet
(kontinuierlicher) Vorschub: Aufnahme mehrerer Schichten, 3D-Bilderzeugung möglich
Schädel-CT
Rotation Röntgen- Detektorsystem

## Slide 55: Computertomografie: Z-Stack
Video zeigt Z-Stack („Bild-Stapel“) durch Oberkörper in 4 Ansichten
Beachten Sie die Verschiebung der Ebene
https://www.youtube.com/watch?v=OLJ4sqeaCbQz+stack+def

## Slide 56: Computertomografie: Rekonstruktion
1 | 2 | S1=1+2
3 | 4 | S2=3+4
T1=1+3 | T2=2+4 | 
Voxel: kleinstmögliche Einheit einer CT
dreidimensional und quaderförmig → je kleiner der Voxel, desto schärfer das Bild
Gewebe mit hohem Absorptionskoeffizienten→ Voxel kommt hell zur Darstellung
Berechnungsprinzip 2D:
Untersuchungsobjekt wird beispielhaft in 4 Gebiete/ Pixel unterteilt Absorptionskoeffizienten 1 bis 4 bestimmen -> 4 Gleichungen
T1
T2
S1
S2

## Slide 57: Computertomografie: Beispiel
Technische Eigenschaften:
Ortsauflösung: ab 0,24 mm
Schichtdicke: 0,5 - 10 mm
Aufnahmedauer: >1 s bis einige Minuten
Umdrehungen: max. 4/s
CT-Aufnahme der Gefäße im Gehirn (links) und Aneurysma (rechts)
Herz-CT mit Kontrastmittel, Siemens Healthineers
Beispiel:
kompletter Herzscan in 150 ms

## Slide 58: Computertomografie: Beispiel
Bahnlinien der Strömung im Aneurysma
Strömungssimulation Aneurysma, StarCCM+
Strömungssimulation: geometrisches Modell aus CT-Aufnahme

## Slide 59: Beispiel für Röntgenaufnahme

## Slide 60: Zusammenfassung VL 12 2. Teil
Stethoskop
Phonokardiographie (4 Herztöne)
Darmgeräusche
Lungengeräusche
Klappengeräusche
Bildgebung: Röntgen